Wieliszew, 14 września 2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Szanowni Państwo

W celu zweryfikowania możliwości złożenia skutecznej oferty prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie nr 1; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. I Aparat HDR poz. 13

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat HDR, którego minimalna długość obszaru terapeutycznego jest równa 40 cm?

tak

Pytanie nr 2; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. II Niezbędne wyposażenie do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa poz. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje jednokanałowy kontener transportowy na źródła Ir-192?

tak

Pytanie nr 3; dotyczy dotyczy Załącznika nr 5 pkt. III. System planowania leczenia 3D dla brachyterapii – 1 stacja robocza, poz. 1.17

Czy Zamawiający zaakceptuje system planowania leczenia, który zapewnia możliwość niezależnego zdefiniowania konkretnej gęstości elektronowej dla korekcji niejednorodności bez konieczności wyznaczania średniej?

tak

Pytanie nr 4; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. IV. Aplikatory brachyterapeutyczne do oferowanego aparatu HDR poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 1 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w części I?

Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi zawierający:

- Giętki przewód wszczepiany 6F, 30 cm, single leader opak. 36 szt.

- Igła do wprowadzania końca przedniego, 1,5 × 200 mm, opak. 72 szt.

- Guzik nieprzepuszczający promieniowania, biały, 1,9 mm, opak. 72 szt.

- Obcinak do giętkiego przewodu wszczepianego

Komplet przewodów transferowych do igieł plastikowych 6F (20 czy 40 szt.?)

Zestaw markerów do kanałów 1-18

tak

Pytanie nr 5; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. IV. Aplikatory brachyterapeutyczne do oferowanego aparatu HDR poz. 2, 2.1, 2.2, 2.3

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punktach 2, 2.1, 2.2, 3.3 i dostosowany do aparatu HDR oferowanego w części I?

Zestaw szablonów piersi CT/MR, zawierający:

- Most szablonu 1

- Dźwignia przesuwana 1

- Dźwignia blokady szablonu 2

- Zestaw 5 par szablonów, odstęp 10 mm, dwie płaszczyzny: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 i 7-8 otworów

- Zestaw 5 par szablonów, odstęp 16 mm, dwie płaszczyzny: 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 i 7-8 otworów

- Zestaw 4 par szablonów, odstęp 10 mm, trzy płaszczyzny: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 i 6-7-8 otworów

- Zestaw 4 par szablonów, odstęp 16 mm, trzy płaszczyzny: 3-4-5, 4-5-6, 5-6-7 i 6-7-8 otworów

tak

Pytanie nr 6; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. IV. Aplikatory brachyterapeutyczne do oferowanego aparatu HDR poz. 2.4

Czy Zamawiający zaakceptuje igły spełniające funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 2.4 i dostosowany do oferowanego aparatu HDR?

Igły tytanowe w rozmiarze 1,9mm długości 200 lub 240mm z kompletem mandrynów i śrubek mocujących lub igły metalowe w rozmiarze 1,5mm lub 1,9mm i jednej z podanych długości: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200.

Prosimy wskazać żądaną długość.

Tak 200

Pytanie nr 7; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. IV. Aplikatory brachyterapeutyczne do oferowanego aparatu HDR poz. 2.5

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 2.5 i dostosowany do oferowanego aparatu HDR?

- przewodów transferowych do igieł metalowych lub tytanowych 20 szt.

- zestaw markerów do CT 12 szt.

tak

Pytanie nr 8; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. IV. Aplikatory brachyterapeutyczne do oferowanego aparatu HDR poz. 3

Czy Zamawiający zaakceptuje aplikator spełniający funkcjonalne wymagania opisane w punkcie 3 i dostosowany do oferowanego aparatu HDR?

Zestaw aplikatora dooskrzelowego obejmujący:

- niebieski aplikator dooskrzelowy 5F x 140 cm (6 op.x5szt.)

- Prowadnicę 2,6 m 10 szt.

- Adapter aplikatora 5F 2 szt.

- Cewnik RTG nr 1, 140 cm

tak

Pytanie nr 9; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. V. System do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego, poz. 1.1

Czy Zamawiający zaakceptuje akwizycję sekwencji obrazów z oferowanego ultrasonografu w następujący sposób

- ręczna akwizycja obrazów transwersalnych wraz z możliwością przypisania współrzędnej Z obrazu

- automatyczna akwizycja obrazów transwersalnych, z wykorzystaniem oferowanego steppera, z automatycznym przypisywaniem współrzędnej Z płaszczyzny obrazu

- automatyczna akwizycja obrazu objętościowego w płaszczyźnie podłużnej poprzez obrót głowicy USG?

tak

Pytanie nr 10; dotyczy Załącznika nr 5 pkt. V. System do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego, poz. 1.23

Czy Zamawiający zaakceptuje funkcje definiowania i monitorowania wskaźników jakości rozkładu dawki:

- wskaźnik dawki - określanie, jaka część objętości struktury (w % lub cm3) otrzymuje lub przekracza lub nie osiąga zadanej dawki

- wskaźnik objętości - % lub wartość dawki otrzymywana przez zadaną objętość

- współczynnik konformalności

- współczynnik pokrycia dawką?

tak