Załącznik nr 5 – Parametry techniczne do Części I

## SYSTEM DO BRACHYTERAPII HDR

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis warunku | Wartość wymagana | Opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Aparat HDR |
|  | Stosowany materiał radioaktywny | Ir-192 |  |
|  | Wymagana aktywność źródła | Nominalnie 10 Ci ( 10% |  |
|  | Średnica kapsuły ze źródłem | ≤ 1mm |  |
|  | Długość aktywna źródła | ≤ 4mm |  |
|  | Liczba kanałów roboczych | Minimum 24 |  |
|  | Liczba pozycji postojowych w jednym kanale roboczym | Minimum 60 |  |
|  | Krokowe pozycjonowanie źródła | TAK |  |
|  | Zakres wyboru długości kroku źródła | od ≤ 1mm do ≥10mm co 1mm |  |
|  | Minimalny czas postojowy źródła w jednej pozycji | ≤ 0,1 sek |  |
|  | Prędkość przesuwu źródła | Minimum 50 cm/s |  |
|  | Gwarantowana ilość transferów źródła potwierdzona wykonanymi testami | Minimum 5 000 transferów |  |
|  | Zakres ruchu źródła w kanale | Minimum 130cm |  |
|  | Długość obszaru terapeutycznego | Minimum 59cm |  |
|  | Kabel sprawdzający o długości równej długości kabla ze źródłem | TAK |  |
|  | Wbudowany detektor promieniowania | TAK |  |
|  | System awaryjnego chowania źródła, zasilany z oddzielnej baterii | TAK |  |
|  | Osłonność sejfu | Minimum 13Ci |  |
|  | Aparat z systemem jezdnym | TAK |  |
|  | Niezależny od sieci zewnętrznej system zasilania awaryjnego | TAK |  |
|  | Komputer sterujący aparatem HDR oparty na systemie typu Windows | TAK |  |
|  | Zapis i przechowywanie w systemie informacji o każdej ekspozycji. | TAK |  |
|  | Tworzenie i drukowanie raportów z leczenia pacjentów | TAK |  |
|  | Drukarka do drukowania raportów | TAK |  |
|  | Źródło Ir-192 do systemu HDR o aktywności 10Ci ( 10% – 8 sztuk dostarczanych w ciągu 2 lat; pierwsze źródło wraz z instalacją urządzenia, kolejne sukcesywnie co 3 miesiące | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia posiadanych aplikatorów ginekologicznych jednokanałowych, dwukanałowych oraz trzykanałowych do oferowanego aparatu HDR | TAK |  |
| II. Niezbędne wyposażenie do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa |
|  | System dozymetryczny do kalibracji źródła wyposażony w komorę studzienkową i elektrometr. System musi posiadać świadectwo kalibracji na źródło Ir-192 | TAK |  |
|  | Przyrząd do kontroli wysuwu źródła | TAK |  |
|  | Dwukanałowy kontener transportowy dla źródła Ir-192 | TAK |  |
|  | Kontener awaryjny dla źródła Ir-192 | TAK |  |
|  | Niezależny detektor promieniowania komplet obejmujący: miernik obecności promieniowania w bunkrze aparatu HDR lampy ostrzegawcze okablowanie | TAK |  |
| III. System planowania leczenia 3D dla brachyterapii – 1 stacja robocza |
|  | Oprogramowanie systemu planowania brachyterapii 3D dla jednej stacji roboczej | TAK |  |
|  | planowanie brachyterapii HDR realizowanej przez oferowany aparat HDR | TAK |  |
|  | transfer planu leczenia oferowanego systemu planowania bezpośrednio do oferowanego aparatu HDR poprzez sieć komputerową | TAK |  |
|  | Możliwość planowania brachyterapii na bazie obrazów 2D z symulatora radioterapeutycznego lub aparatu rtg typu C-Arm | TAK |  |
|  | planowanie brachyterapii 3D na bazie obrazów CT z tomografu komputerowego | TAK |  |
|  | planowanie brachyterapii 3D z wykorzystaniem obrazów NMR | TAK |  |
|  | fuzja 3D obrazów CT i NMR | TAK |  |
|  | narzędzia do konturowania struktur anatomicznych | TAK |  |
|  | histogramy objętościowe DVH | TAK |  |
|  | nakładanie dwóch różnych zestawów obrazów (np. CT i NMR) | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia przez użytkownika biblioteki planów leczenia | TAK |  |
|  | prezentacja rozkładów dawki pochłoniętej 3D | TAK |  |
|  | prezentacja rozkładów dawki pochłoniętej 2D w dowolnej płaszczyźnie | TAK |  |
|  | Operacje logiczne na okonturowanych strukturach: AND (część wspólna), OR (suma), SUB (różnica) |  |  |
|  | Wyświetlanie w 3D pacjenta wraz z okonturowanymi strukturami, zrekonstruowanymi aplikatorami oraz obrazami CT |  |  |
|  | Ręczne rekonstruowanie kateterów |  |  |
|  | Automatyczne rekonstruowanie kateterów |  |  |
|  | Wybór przez użytkownika średniej gęstości elektronowej dla korekcji niejednorodności (aby usunąć kontrast materiału lub artefakt obrazu) |  |  |
|  | Optymalizacja rozkładu dawki: geometryczna przeskalowywanie rozkładu dawki w 3D |  |  |
|  | Optymalizacja rozkładu dawki poprzez graficzne modelowanie za pomocą myszy kształtu izodoz w 3D |  |  |
|  | Moduł inverse planning do optymalizacji położenia źródła na podstawie zadanych wartości dawek w strukturach 3D pacjenta |  |  |
|  | Ręczne ustawianie czasów postoju źródła |  |  |
|  | Pełna implementacja AAPM TG 43 |  |  |
|  | Jedna wspólna baza danych dla obydwu oferowanych stacji planowania brachyterapii (wspólna lista planów leczenia, wspólna lista pacjentów, wspólny zbiór obrazów do planowania, wspólna biblioteka aplikatorów) | TAK |  |
|  | Komputer dla oferowanego oprogramowania do planowania brachyterapii 3D – 1 szt., w konfiguracji zgodnej z wymaganiami producenta oferowanego systemu | TAK |  |
| IV. Aplikatory brachyterapeutyczne do oferowanego aparatu HDR |
|  | Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi – 1 zestaw, obejmujący: Elastyczny aplikator o długości 30cm, single leader, z wypełnieniem nylonowym oraz guzikiem nieprzeźroczystym dla promieniowania - razem 25 szt. igła implantacyjna o średnicy ≤1.5mm, długości 20 cm - 25 szt. obturator - 25 szt. prowadnica źródła do aplikatorów śródtkankowych 200mm- 15 szt. prowadnica źródła do aplikatorów śródtkankowych 113mm- 15 szt. 1 zestaw 6 markerów, z kodem nr kanału 01 - 06 1 zestaw 6 markerów, z kodem nr kanału 07 - 12 przymiar 113mm - 1 szt. przymiar 200mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Zestaw mostkowy do śródtkankowych aplikacji igłowych w obszarze piersi, kompatybilny z CT – 1 zestaw, obejmujący: | TAK |  |
|  | Mostek piersiowy, kompatybilny z CT: Regulowany w zakresie od 40mm – 200mm z krokiem 2,5mm Wykonany z tytanu | TAK |  |
|  | Zestaw szyn stabilizujących, kompatybilnych z CT zapewniających dodatkowe usztywnienie mostka, przydatne przy dużych piersiach (mostek może być stosowany także bez szyn stabilizujących); Szyny stabilizujące małe, tytanowe, 100mm Szyny stabilizujące średnie, tytanowe, 150mm Szyny stabilizujące duże, tytanowe, 200mm | TAK |  |
|  | Zestaw płytek prowadzących, kompatybilnych z CT Płytki pokryte otworami do aplikacji oferowanych igieł. Odległość pomiędzy sąsiednimi otworami w jednym rzędzie: ≤10mm. Rzędy oddalone od siebie o ≤5 mm. Otwory w co drugim rzędzie przesunięte względem rzędów sąsiednich w poziomie o ½ odległości pomiędzy otworami w danym rzędzie. Dodatkowo w otwory do podania lokalnego znieczulenia. W skład zestawu wchodzą płytki: Płytka prowadząca mała, nieruchoma, 100mm Płytka prowadząca średnia, nieruchoma, 150mm Płytka prowadząca duża, nieruchoma, 200mm Płytka prowadząca mała, przesuwana, 100mm Płytka prowadząca średnia, przesuwana, 150mm Płytka prowadząca duża, przesuwana, 200mm | TAK |  |
|  | Igła tytanowa do aplikacji piersiowych, kompatybilna z CT i NMR – 20 szt., Przeznaczona do wykorzystania z zaawansowanym zestawem mostkowym do śródtkankowych aplikacji w obszarze piersi Do podłączenia do oferowanego aparatu HDR Długość igły: 200mm Średnica igły: ≤1.5mm | TAK |  |
|  | Zestaw dodatkowych akcesoriów do mostka piersiowego: prowadnica źródła dla igieł 200mm - 20 szt. zestaw 6 markerów, z kodem nr kanału 01 - 06 zestaw 6 markerów, z kodem nr kanału 07 - 12 | TAK |  |
|  | Zestaw aplikatorowy dooskrzelowy, obejmujący: aplikator dooskrzelowy o średnicy ≤2mm i długości ≥ 130cm, kompatybilny z CT i NMR - 30 szt. złączka do aplikatorów oskrzelowych - 2 szt. drut prowadzący Seldingera - 2 szt rurka prowadząca o średnicy 5mm - 2 szt. | TAK |  |
| V. System do brachyterapii 3D czasu rzeczywistego |
|  | Oprogramowanie do planowania brachyterapii 3D prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | akwizycja sekwencji obrazów z posiadanego ultrasonografu ręczna akwizycja obrazów transwersalnych wraz z możliwością przypisania współrzędnej Z obrazu automatyczna akwizycja obrazów transwersalnych, z wykorzystaniem oferowanego automatycznego steppera, z automatycznym przypisywaniem współrzędnej Z płaszczyzny obrazu automatyczna akwizycja obrazu objętościowego w płaszczyźnie podłużnej poprzez obrót głowicy USG | TAK TAK TAK |  |
|  | moduł konturowania, pozwalający na definiowanie obrysów targetu i struktur anatomicznych | TAK |  |
|  | możliwość automatycznej konwersji obrysu wprowadzonego w oprogramowaniu ultrasonografu na obrys struktury | TAK |  |
|  | możliwość konturowania na wybranych płaszczyznach | TAK |  |
|  | możliwość interpolacji obrysów | TAK |  |
|  | możliwość importu zestawów obrazów w standardzie dicom3 wraz z rekonstrukcją objętości 3D (badania CT i NMR) | TAK |  |
|  | możliwość fuzji serii obrazów USG z zaimportowanymi seriami obrazów CT i NMR | TAK |  |
|  | planowanie położenia igieł: ręczne planowanie położenia igieł możliwość stosowania zapamiętanych wzorców położenia igieł | TAK |  |
|  | możliwość wstępnego zaplanowania układu miejsc i czasów postojowych źródła w zaplanowanych igłach i obliczenia rozkładu dawki 3D oraz histogramów objętościowych dla zdefiniowanych struktur | TAK |  |
|  | implantacja igieł pod kontrolą ultrasonografu z wyświetlaniem obrazu USG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | akwizycja nowej serii obrazów USG po założeniu wszystkich igieł, z zachowaniem istniejących obrysów struktur | TAK |  |
|  | identyfikacja wprowadzonych igieł na obrazie USG | TAK |  |
|  | edycja układu miejsc i czasów postojowych źródła w założonych igłach i obliczenie rozkładu dawki 3D oraz histogramów objętościowych dla zdefiniowanych struktur | TAK |  |
|  | możliwość ręcznego zdefiniowania zakresu miejsc postojowych w igłach | TAK |  |
|  | automatyczne pomijanie przez system (przy planowaniu miejsc i czasów postojowych źródła) tych fragmentów igieł, które są poza targetem | TAK |  |
|  | obliczanie rozkładu dawki zgodnie z formalizmem przedstawionym w raporcie AAPM TG-43 | TAK |  |
|  | moduł do definiowania modelu źródła, zgodnie z formalizmem AAPM TG-43 | TAK |  |
|  | objętościowa optymalizacja rozkładu dawki na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika warunków brzegowych co do dawek dla targetu i zdefiniowanych struktur anatomicznych | TAK |  |
|  | możliwość zmiany wyliczonego rozkładu dawki 3D: ręczna zmiana czasów postoju źródła przeskalowywanie rozkładu dawki poprzez jednoczesną zmianę wszystkich czasów postojów źródła zmiana rozkładu dawki w 3D poprzez ręczne kształtowanie izodoz za pomocą myszy na dowolnej z płaszczyzn rekonstrukcyjnych - system automatycznie zmienia czasy postojowe źródła w igłach tak, aby uzyskać wskazany kształt izodoz w 3D normalizacja rozkładu dawki do zdefiniowanego przez użytkownika punktu | TAK |  |
|  | obliczanie i prezentacja (graficzna i liczbowa) rozkładów objętościowych dawki (DVH) w zdefiniowanych strukturach: histogram kumulatywny histogram różniczkowy histogram naturalny (NDVH) | TAK |  |
|  | obliczanie dawek maksymalnych, minimalnych i średnich w zdefiniowanych strukturach | TAK |  |
|  | obliczanie % objętości struktury, która otrzymuje dawkę nie mniejszą niż dawka zadana | TAK |  |
|  | definiowanie i monitorowanie wskaźników jakości rozkładu dawki: wskaźnik dawki - określanie, jaka część objętości struktury (w % lub cm3) otrzymuje lub przekracza lub nie osiąga zadanej dawki wskaźnik objętości - % lub wartość dawki otrzymywana przez zadaną objętość współczynnik konformalności współczynnik pokrycia dawką współczynnik jednorodności współczynnik niejednorodności dawki | TAK |  |
|  | wyświetlanie rozkładu dawki 3D oraz 2D na trzech ortogonalnych płaszczyznach, wraz z wizualizacją konturów struktur, igieł i miejsc postojowych źródła | TAK |  |
|  | analiza sektorowa rozkładu dawki dla wybranej struktury (do 12 sektorów) | TAK |  |
|  | możliwość tworzenia wielu wariantów planu leczenia | TAK |  |
|  | zatwierdzanie planu do leczenia przez uprawnionych użytkowników | TAK |  |
|  | system uprawnień użytkowników systemu | TAK |  |
|  | drukowanie raportów | TAK |  |
|  | zapamiętywanie planów leczenia w bazie systemu | TAK |  |
|  | możliwość eksportu planu leczenia w standardzie dicomRT, w tym: obrazy USG, definicje struktur, dawki, punkty dawek (referencyjne), lokalizacja igieł, długości igieł, miejsca postojowe źródła, czasy postojowe źródła, dane o afterloaderze | TAK |  |
|  | możliwość eksportu wartości DVH oraz dawek do pliku tekstowego | TAK |  |
|  | transfer planów leczenia brachyterapii prostaty real-time do oferowanego aparatu HDR poprzez lokalną sieć komputerową | TAK |  |
|  | realizacja planów leczenia brachyterapii prostaty real-time na oferowanym aparacie HDR | TAK |  |
|  | planowanie położenia igieł | TAK |  |
|  | precyzyjne dopasowywanie położenia igieł w czasie rzeczywistym na podstawie obrazu USG | TAK |  |
|  | Komputer typu laptop dla oferowanego systemu, spełniający wymagania producenta oferowanego systemu, umożliwiający bezpośrednią akwizycję obrazów 3D z posiadanego ultrasonografu | TAK |  |
|  | Stepper brachyterapeutyczny | TAK |  |
|  | Automatyczne przesuwanie posiadanej sondy USG z przekazywaniem informacji zwrotnej o położeniu sondy do oferowanego systemu planowania brachyterapii 3D prostaty w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Oprzyrządowanie do precyzyjnego mocowania i stabilizacji steppera | TAK |  |
|  | Stepper przystosowany do zastosowania z posiadaną sondą i aparatem USG | TAK |  |
|  | Płytka prowadząca do igieł (Fixation Template) - 2 szt. płytka prowadząca - wzorzec do implantów igłowych w obszarze prostaty mocowana do oferowanego brachysteppera do zastosowania z oferowanymi igłami do oferowanego aparatu HDR wielokrotnego użytku (sterylizacja w autoklawie) | TAK |  |
|  | Zestaw igłowy do brachyterapii prostaty, zawierający: Igły stalowe o długości 200mm i średnicy ≤1,7mm – 50 szt. Mandryny, 200mm – 50 szt. Zestaw zatyczek do sterylizacji - 100 szt. nakładki zabezpieczające - 100 szt. Prowadnice źródła do igieł 200mm – 24 szt. | TAK |  |

SYSTEM DO BRACHYTERAPII HDR

ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | ocena | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowany aparat HDR realizuje napromienianie w danym kanale poczynając od najbardziej odległej pozycji źródła, a następnie źródło jest ciągnięte do kolejnych, coraz bliższych pozycji | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Każdorazowo przed wysunięciem źródła aparat automatycznie wykonuje test drożności kanału do końca aplikatora za pomocą kabla sprawdzającego | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Aparat HDR przechowuje plany leczenia ze stałą, nominalną aktywnością źródła, a w momencie uruchomienia terapii przelicza czasy postojowe źródła dla bieżącej aktywności źródła | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Jedna, wspólna baza danych oferowanego systemu do planowania brachyterapii HDR oraz oferowanego systemu do planowania teleradioterapii | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Bezpośrednie i automatyczne (bez operacji import/eksport) zapamiętywanie pełnych planów terapeutycznych w jednej, wspólnej bazie danych oferowanego systemu planowania leczenia oraz oferowanego systemu do planowania 3D teleterapii | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchamiania oferowanego oprogramowania do planowania brachyterapii na obydwu stacjach oferowanego systemu planowania 3D teleradioterapii (w ramach jednego, wspólnego systemu licencji pływających) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość uruchamiania oferowanego oprogramowania do planowania 3D teleradioterapii na stacji oferowanego systemu planowania brachyterapii (w ramach jednego, wspólnego systemu licencji pływających) | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Oferowany system do planowania brachyterapii 3D oblicza plany leczenia ze stałą, nominalną aktywnością źródła | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Optymalizacja obliczanego rozkładu dawki polegająca na interaktywnym kształtowaniu izodoz za pomocą myszy, z automatycznym przeliczaniem dawek, pozycji i czasów postojowych | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |